|  | Biohazard box, třída II A „2ks“ | cena vč. DPH ,- Kč |
| --- | --- | --- |

- Technické požadavky:

| Specifikace | Nominační Ano/Ne |  |
| --- | --- | --- |
| Mikrobiologicky bezpečnostní box pro aplikaci vyžadující vertikální laminární proudění vzduchu, pro ochranu produktu před kontaminací a současně požadující ochranu operátora a okolí před vlivem zpracovávaného produktu | Ano |  |
| Čistota vzduchu pracovní zóny ISO třída 3 podle ISO 14644.1 (ekvivalent třídy 1 podle US Federal Standard 209E) | Ano |  |
| Zařízení musí odpovídat normě EN12469:2000 | Ano |  |
| Povrchová struktura potažená antimikrobiální látkou | Ano |  |
| Uvnitř zabudovaná germicidní UV lampa s možností aktivace záření pouze při uzavřeném předním sklu | Ano |  |
| Indikace počtu provozních hodin germicidního zářiče a filtrů a počtu dnů do kalibrace | Ne |  |
| ULPA filtr s výkonností 99,9997% MPPS, 0,3 a 0,12 mikronů | Ano |  |
| Měření rychlosti proudění vzduchu a kompenzace jeho teploty | Ano |  |
| Automatické řízení zabezpečující optimální parametry proudění v pracovním prostoru | Ano |  |
| Sledování zanesení filtrů, rychlosti laminárního proudění v pracovním prostoru a průtoku nasávaného i odsávaného vzduchu | Ano |  |
| Alarm | Ano |  |
| Jednodílný vnitřní stůl z nerezové oceli | Ano |  |
| Bezrámové přední sklo | Ano |  |
| Šířka cca 120 cm | Ano |  |
| Příslušenství podstavec kabinetu s kolečky germicidní UV lampa elektrická zásuvka 2ks plynová přípojka | Ano |  |

Pro podrobné, číselně uvedené, technické údaje platí toleranční pole +/- 10% není-li pro daný parametr uvedeno s větším možným rozsahem.

- Kompatibilita:

- Kompatibilita není vyžadována

- Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou:

- Prohlášení o shodě

- Český návod k obsluze min. v elektronické podobě (CD)

- Servis:

- Struktura servisních služeb v průběhu roku.

- Rychlost reakce na nahlášenou poruchu v hodinách. Požadavek max. do 24 hodin od nahlášení poruchy. Jako nejvhodnější bude posuzována nabídka s nejkratší dobou reakce.

- Nástup na odstranění poruchy je nejpozději následující pracovní den po nahlášení poruchy.

- Cena a počet/rok periodických kontrol dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a plnění zákona 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění

- Cena práce servisního pracovníka v Kč/hod. Jako nejvýhodnější bude posuzována nabídka s nejnižší cenou. Nabídka na prvním místě pořadí je nejvýhodnější

- Cena dopravy servisního pracovníka v Kč/km. Jako nejvýhodnější bude posuzována nabídka s nejnižší cenou. Nabídka na prvním místě pořadí je nejvýhodnější

- Garance dodání ND a servisního zabezpečení min. 8 let