| 11241 | Ventilátor plicní pro JIP - 1ks | cena vč. DPH 628.000,00Kč |
| --- | --- | --- |

Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.

Všechny číselně stanovené údaje jsou pouze informativní a jejich nedodržení v toleranci +/- 10 % nebude důvodem k vyloučení nabídky, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel.“

- Technické požadavky:

| Specifikace | Nominační Ano/Ne | Rozsah splnění (vyplnit) |
| --- | --- | --- |
| Plicní ventilátor pro nemocniční intenzivní péči – pro všechny věkové kategorie pacientů (Vt od 50 ml) | Ano |  |
| České menu přístroje | Ano |  |
| Obrazovka min. 10“ pro zobrazení ventilačních křivek a trendů | Ano |  |
| Vlastní zdroj stlačeného vzduchu | Ne |  |
| Možnost použití přístroje i pro převoz pacienta, provoz na baterie po dobu min. 1 hod. (uveďte) | Ano |  |
| Režimy ventilace: objemově řízená tlakově řízená objemově řízená SIMV tlakově řízená SIMV kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách (CPAP) tlakově podpůrná ventilace (PSV) apnoe ventilace PRVC ventilace | Ano |  |
| Ventilační režim – bifázická ventilace | Ne |  |
| Ventilační režim – NIV s kompenzací netěsnosti | Ano |  |
| Tlakové, průtokové a objemové křivky a smyčky a jejich grafické zobrazení | Ano |  |
| Monitorace: tlakové hodnoty dechové frekvence dechové objemy dynamická poddajnost a odpor dýchacích cest pacienta plicní mechanika | Ano |  |
| Příslušenství: přívodní tlak. hadice o délce min. 3m pacientský okruh rameno s držákem pacientského okruhu mobilní stojan pro plicní ventilátor | Ano |  |
| Testovací příslušenství plicního ventilátoru testovací plíce novorozenci a dospělí možnost vynechat testovací proceduru pro akutní případy | Ne |  |

- Kompatibilita:

- Kompatibilita není požadována.

- Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou:

- Prohlášení o shodě

- Český návod k obsluze min. v elektronické podobě (CD)

- Servis:

- Struktura servisních služeb v průběhu roku.

- Rychlost reakce na nahlášenou poruchu v hodinách. Požadavek max. do 24 hodin od nahlášení poruchy.

- Nástup na odstranění poruchy je nejpozději následující pracovní den po nahlášení poruchy.

- Cena a počet/rok periodických kontrol dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění

- Cena práce servisního pracovníka v Kč/hod.

- Cena dopravy servisního pracovníka v Kč/km.

- Garance dodání ND a servisního zabezpečení min. 8 let